HZ210-5A

直流电阻快速测试仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述	4

二、用途	4

三、性能特点	4

四、技术指标	5

五、面板结构	6

六、工作原理	6

七、使用方法	6

八、故障现象及排除	8

九、注意事项	8

十、装箱清单	8

# 一、概述

变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻，可以检查出引线的焊接或连接质量，绕组有无匝间短路或开路，以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量，而这类电桥的测量电流为毫安级，测量起来时间需要很长，而且精度也较低。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了HZ210-5A直流电阻快速测试仪。

本产品是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术，其测量速度比电桥快一百多倍，显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果，三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值，克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组（12V），交直流两用，便于现场及野外测试。

本产品符合DLT 845.3-2004《电阻测量装置通用技术条件 第3部分直流电阻测试仪》的要求。

# 二、用途

是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。

# 三、性能特点

1、测试速度快：本仪器最大输出充电电流可达3A，测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性，加速了铁芯饱和，从而缩短了充电时间，提高了测试速度，比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。

2、准确度高：本仪器除了采用先进的四端子测量法外，而且还采用先进的恒流电源技术，使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值，抗感能力稳定，抗干扰能力强，进而保证了测量准确度。并且采用国外进口优质元器件，测量结果准确度高，重复性好。

3、测量范围广：电阻测量范围为1μΩ～2KΩ，量程广。

4、 交直流两用：本仪器内附可充电电池组，交直流供电，便携式设计，使用、携带方便。

# 四、技术指标

1、使用条件：环境温度：0℃～40℃;

相对温度：≤85％RH。

2、测量范围：本机共设置六档量程，分别为：

1μΩ～20mΩ;

20 mΩ～200mΩ;

0.2Ω～2Ω;

2Ω～20Ω;

20Ω～200Ω;

200Ω～2kΩ。

3、测量精度：０.2级

4、最高分辨率：1μΩ

5、参数：量程       测试电流   分辨率             准确度

0～20mΩ       5A       1μΩ       0.2％±3字(25±2℃)

0～200mΩ      5A       10μΩ      0.2％±3字(25±2℃)

0～2Ω         2A       100μΩ     0.2％±5字(25±2℃)

0～20Ω        0.2A     1mΩ        0.2％±5字(25±2℃)

0～200Ω       20mA     10mΩ       0.2％±5字(25±2℃)

0～2kΩ        2mA      100mΩ      0.2％±5字(25±2℃)

6、工作电压：直流：11V～14V；

交流：220V。

7、功耗：≤15W

8、外形尺寸：365×330×180mm3

9、重量：5kg（含测试钳和测试线）

# 五、面板结构

图一  面板布局图

| 1、电阻显示 | 2、温度/电流显示 | 3、电阻量程选择键 |
| --- | --- | --- |
| 4、温度/电流选择 | 5、启停键 | 6、工作状态指示灯 |
| 7、测试连接线插孔 | 8、接地 | 9、220V电源插座 |
| 10、电源开关 | 11、电源指示灯 |  |

# 六、工作原理

本仪器内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时，恒流从I＋、I－端向被试品馈入恒流，该电流在被测体上产生相应的电压值，这一电压值在V＋、V－端取回本机，经放大后，直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。

# 七、使用方法

1、电源

本仪器为测试提供的电源的两种：AC220V／DC12V。在强电磁场干扰的情况下，建议最好使用直流电源测试，此状态下测试的数值稳定，抗工频干扰能力强。

A、直流电源测试：

闭合电源开关，电源指示灯亮，按下“启停”键，即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后，按下“启停”键，“放电”指示灯亮（若被试品储存电量较小，则“放电”指示灯不亮），放电后，“放电”指示灯熄灭，再转换测试夹，进行再次测试。

B、交流电源测试：

接上交流AC220V电源，相应指示灯（“充电”指示灯或者“充满”指示灯）亮，闭合电源开关，电源指示灯亮，按下“启停”键，即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后，按下“启停”键，“放电”指示灯亮（若被试品储存电量较小，则“放电”指示灯不亮），放电后，“放电”指示灯熄灭，再转换测试夹，进行再次测试。

Ｃ、充电：

接上交流AC220V电源，此时“充电”指示灯亮，表示正在对仪器内的充电电池进行充电工作。若仪器内的可充电电池电量较足，则“充满”指示灯亮。仪器在使用交流电源测试的同时也在对机内电池进行充电。（仪器设计了充电保护电路，不会有过充现象产生）

2、测试线的联接方法

将仪器的I＋、V＋、V－、I－端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法，可消除接触电阻以及联线电阻对测量的影响。

图二  接线图

在使用中，如果仪器随带的测试线长度不够，可使用直径相当的导线将测试线加长。

3、测量

按图二接好测试线后，闭合电源开关，电源指示灯亮，按下“启停”键，此时表头显示“E0000”。根据被测值的大小选定电阻档位量程，按下该档开关，此时该档指示灯亮，四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值，读值时请注意所选量程上的单位（mΩ/Ω/kΩ）。在测量大电感试品如电力变压器时，在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路，以免电磁干扰。

4、放电

测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品，关断电源后不应马上拆线操作，应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒，否则电感的反电动势危害人身安全。

# 八、故障现象及排除

| 故障现象 | 故障排除 |
| --- | --- |
| 电阻值表头显示“E0000” | 没有选择电阻量程 |
|  | 接线错误 |
|  | 被测阻值超量程，请换大量程 |
| 电阻值表头没显示 | 没有按下“启停”键 |

# 九、注意事项

1、仪器在使用完直流电源测试后，应及时对机内的电池进行充电维护。

2、在直流测试过程中，发现欠压指示灯亮，应停止使用直流电源，改用交流电源测试。

3、仪器长期不用时，应定期（两个月）对仪器内的电池组进行充电维护，一般充电14小时左右，直至“充满”指示灯亮为止。

4、本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等。

# 十、装箱清单

1、主机1台

2、测试线（长度8米）1套

3、接地线1根

4、2A保险管3个

5、AC 220V电源线1根

6、说明书1本

7、出厂检验报告1份

8、合格证1张

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317